Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1. Генератор электролигирующий. Единица измерения: штука. Количество: 1.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Генератор электролигирующий |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Генератор электролигирующий | Аппарат представляет собой электролигирующий генератор, оснащенный технологией заваривания (лигировании) сосудов. Функция заваривания сосудов предназначена для использования при электролигировании сосудов диаметром до 7 мм включительно, прядей тканей и лимфатических структур в ходе общехирургических операций, включая (список не исчерпывающий) узкоспециальные хирургические операции, например, урологические, сосудистые, торакальные, гинекологические, пластические, реконструктивные и колоректальные. Генератор предназначен для использования при лигировании (заваривании) сосудов. Он оснащен простым интерфейсом и автоматически, определяя инструменты, устанавливает необходимые входные параметры. Автоматическое обеспечение безопасной работы является основой функционирования и самотестирования генератора. Прибор представляет собой биполярный электрохирургический генератор, не требующий нейтрального электрода и работающий. Рабочий цикл: При максимальных входных параметрах и номинальных условиях нагрузки (нагрузка 30 Ом) генератор может работать в течение 1 часа в следующем режиме: активация на 5 с, затем отключение на 15 с. При меньшей мощности и нагрузке допускается активировать генератор на более длительное время без перегрева генератора. Генератор потребляет ток 8 А при входном напряжении сети от 100 В до 240 В. При выключении и отсоединении от сети электропитания генератор сохраняет все запрограммированные пользователем функции, калибровку и статистические данные. Генератор работает в пределах своих технических характеристик при переключении питания на больничную резервную систему электропитания. Внутри аппарата имеется батарея для контроля истинного времени работы аппарата: литиевый дисковый элемент 3В. Регулируемая громкость: минимум 45 дБА. Частота (номинальная) в ходе лигирования 440 Гц. Громкость (нерегулируемая): 65дБА. Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 20 000 раз в секунду поддерживает постоянство подаваемой к тканям больного мощности, несмотря на изменения сопротивления тканей. На передней панели аппарата имеется: кнопка включения/отключения; порт подключения лигирующих инструментов, оснащенный сканером считывания RFID кода инструментов, для предотвращения использования ранее активированных инструментов; индикатор системных ошибок; индикатор состояния системы в виде светодиодного круга; индикатор повторного использования инструментов. На задней панели аппарата имеется: регулятор громкости; порт подключения ножной педали; разъем провода заземления; USB-порт; порт подключения кабеля питания; извлекаемый лоток предохранителя; решетка охлаждающего вентилятора. Габаритные размеры: Ширина: не более 300 мм, Глубина: не более 377 мм, Высота: не более 105 мм. Вес аппарата: не более 5 кг. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Инструмент LigaSure с нанопокрытием, вариант исполнения: с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 23 см. | LigaSure с нанопокрытием, вариант исполнения: с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 23 см. Размеры: Диаметр 5 мм.; длина 23 см. Поворот штока на 350 градусов Изогнутые 20 мм бранши для улучшенной визуализации. | 4 |
|  |  | 2 | Инструмент LigaSure с нанопокрытием. вариант исполнения: с тупым концом для лапароскопических операций. 37 см | LigaSure с нанопокрытием с тупым концом для лапароскопических операций, 37 см. Размеры: диаметр 5 мм.; длина 37 см.(370 мм) Поворот рабочего штока на 180 градусов. Геометрия браш: закругленные бранши, контурированная форма концов | 4 |
|  |  | 3 | Инструмент LigaSure, вариант исполнения: с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, 37 см. | LigaSure с браншами типа Maryland, для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания. Диаметр 5 мм; длина 37 см. Поворот штока на 350 градусов. . Изогнутые 20 мм текстурированные бранши. | 4 |
|  |  | 4 | Инструмент LigaSure для открытых операций, длиной 19 см | SMALL JAW LigaSure для открытых операций, длиной 19 см. Форма инструмента - зажим с кремальерой. Длина инструмента - 18,8 см. Изгиб браншей на 28 градусов. Длина разреза - 14,7 мм. Длина лигирования - 16,5 мм. | 3 |
|  |  | 5 | Инструменты LigaSure. вариант исполнения: с большими изогнутыми браншами для открытых операций LigaSure Impact | LigaSure Impact длиной 18 см, для открытых операций Прямоугольный шток длиной 18 см Поворот штока на 180 град Изгиб браншей 14 град | 3 |
|  |  | 6 | Точный диссектор LigaSure с нанопокрытием | LigaSure Exact Точный диссектор Длина инструмента 21 см. Изогнутые деликатные бранши. Длина заваривания 20,6 мм, длина разреза 19,8 мм. | 4 |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик, Согласно условиям договора Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык проспект Абая 86 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней |  |  |  |
|  | Дополнительные условия | Предоставление от поставщика авторизационное письмо от производителя об авторизации проекта на территории Казахстана |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |

Условия осуществления поставки медицинского изделия (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP пункт назначения

проспект Абая 15, город Аркалык, Костанайская область, Республика Казахстан, почтовый индекс: 110300

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемым медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинских изделий соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинские изделия хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинские изделия являются новыми, ранее неиспользованными, произведенные в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Главный врач

КГП «Аркалыкская региональная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Исламов С.М. ________________