Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1. Аппарат рентгеновский дентальный портативный. Единица измерения: штука. Количество: 1.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | # Аппарат рентгеновский дентальный портативный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Корпус | Назначение: Для получения чётких рентгенологических изображении применяемых в стоматологии в Лечебно-профилактических учреждениях, стоматологиях Класс оборудования: Класс I (зарядное устройство для аккумулятора) Класс II (основной блок с внутренним питанием) Тип защиты от поражения электрическим током: Тип B (тубус) Тип BF Тип CF Степень защиты от попадания воды: IPX0 (обычное оборудование) Методы стерилизации и дезинфекции: Нет Пригодность для использования в присутствии легковоспламеняющихся смесей Нет Режим работы: Непрерывная работа Непрерывная работа с кратковременным допустимым временем нагрузки Непрерывная работа с перерывом с допустимым временем нагрузки / отдыха (охлаждение: 60 х время нагрузки) Фокальное пятно не более 0,4 мм (IEC 60336) Напряжение трубки не менее 65 кВ ± 3% Ток трубки не менее 2,5 мА ± 0,5% Номинальная мощность при полной нагрузке не менее Макс. 200 Вт Диапазон времени экспозиции не менее 0,05 – 0,5 сек Шаг настройки времени экспозиции не более 0,01 сек Общая фильтрация не менее Мин. 1,5 мм Al Длина тубуса не более 200 мм Варианты тубуса По умолчанию: круглый (ø 6 см) Опция: прямоугольник (2х3, 4х3 см) Вариант активации излучения По умолчанию: встроенная кнопка не менее 14 экспозиции Опция: дистанционный переключатель, подключаемая через Micro USB разъем на корпусе аппарата Вес не более 1,8 кг ·Автоматическая (программируемая) и ручная настройка времени экспозиции ·Интеллектуальная система контроля времени экспозиции, позволяет запоминать нужные настройки времени экспозиции для обеспечения оптимальной контрастности и яркости снимка, а также получить быстрый доступ к запрограммированным настройкам ·Рентгеновская трубка: ·Напряжение в трубке: не менее 70kV/2mA ·Фокальное пятно: не более 0.4 мм У портативного рентгена фокальное пятно должно быть равно 0.4 мм, а угол расхождения лучей не более 12 градусов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 3. | Конус 1 (60мм) | Конус 1 (60мм) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Чехол защитный регистратора АД | Защитный чехол для ношения суточного монитора артериального давления, материал: пластик, защелки кнопочного типа. Габаритные размеры 135 х 70 х 25 мм.. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Конус 2 (140мм) | Конус 2 (140мм) | 1 шт. |
|  |  | 6. | Накидка на корпус | Накидка на корпус | 1 шт. |
|  |  | 7. | Ремень | Ремень | 1 шт. |
|  |  | 8. | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию | 1 шт. |
|  |  | 9. | Руководство по UMPC (ультрамобильному ПК)(Q1 Ultra) | Руководство по UMPC (ультрамобильному ПК)(Q1 Ultra) | 1 шт. |
|  |  | 10. | Подставка - зарядное устройство | Подставка - зарядное устройство | 1 шт. |
|  |  | 11. | Зарядное устройство | Зарядное устройство | 1 шт. |
|  |  | 12. | Кодовая система мощностей | Кодовая система мощностей | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик, Согласно условиям договора Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык проспект Абая 86 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней DDP Заказчик, Согласно условиям договора Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык проспект Абая 86 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Условия осуществления поставки медицинского изделия (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP пункт назначения

проспект Абая 15, город Аркалык, Костанайская область, Республика Казахстан, почтовый индекс: 110300

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемым медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинских изделий соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинские изделия хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинские изделия являются новыми, ранее неиспользованными, произведенные в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Главный врач

КГП «Аркалыкская региональная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Исламов С.М. ________________