Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1. Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный. Единица измерения: штука. Количество: 2.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный | Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие. Наличие не менее 7 режимов работы: Амплипульстерапия, Диадинамотерапия, Электрофорез/гальванизация, Электростимуляция, Электросонтерапия, Транскраниальная электроанальгезия, Пользовательский режим Время выхода на рабочий режим, не более (мин) : 1 Диапазон установки таймера (мин) не менее 1 и не более 99 (допускается ±2%) Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом (мА): не менее 0 , не более 80 (допускается ±10%) Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом (мА) не менее 0 и не более 100 (допускается ±10%) Наличие форм несущих импульсов: синусоидальная, треугольная,, прямоугольная, экспоненциальная Наличие форм модулирующих импульсов: синусоидальная, трапециевидная Частота несущих импульсов (Гц): — синусоидальной формы не менее 2 и не более 10000 (допускается ±10%) — прямоугольной формы не менее 0,2 и не более 10000 (допускается ±10%) — треугольной и экспоненциальной формы не менее 0,2 и не более 1000 (допускается ±10%) Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы (Гц) не менее 0,2 и не более 1000 (допускается ±10%) Длительность несущих импульсов (мс): — прямоугольной формы не менее 0,05 и не более 1000 (допускается ±10%) — треугольной и экспоненциальной формы 1,0 — 1000 (допускается ±10%) Коэффициент модуляции (%) от 0 до 100 с шагом 25 (допускается ±10%) Коэффициент гармоник несущих и модулирующих напряжений синусоидальной формы, не более (%) 10 Нелинейность вершины прямоугольных импульсов, не более (%) 10 Нелинейность фронтов треугольных и экспоненциальных импульсов, не более (%) 10 Время нарастания и спада несущих прямоугольных импульсов, не более (мкс) 15 Напряжение питания (В) не более 220±22 Частота питающей сети (Гц) не более 50 Потребляемая мощности, не более (ВА) 50 Габаритные размеры аппарата (мм) не менее 260 х 210 х 100 Масса аппарата, не более (кг) 3 |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP адрес конечного потребителя согласно условиям договора Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык проспект Абая 86 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки 60 календарных дней и место дислокации согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантируем сервисное обслуживание МИ в течение 37 месяцев. Гарантируем проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал. Гарантируем выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Условия осуществления поставки медицинского изделия (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP пункт назначения

проспект Абая 15, город Аркалык, Костанайская область, Республика Казахстан, почтовый индекс: 110300

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемым медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинских изделий соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинские изделия хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинские изделия являются новыми, ранее неиспользованными, произведенные в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

И.о.главного врача

КГП «Аркалыкская региональная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Кусаинова Г.К. ________________