Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1. Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии. Единица измерения: штука. Количество: 2.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Основной блок | № п/п Наименование параметра Величина параметра 1 Напряжение питания, В 230 ± 10 % 2 Частота питания аппарата, Гц 50 3 Потребляемая мощность, не более, В∙А 50 4 Габаритные размеры аппарата (В х Ш х Д),мм в том числе: 119х209х258 ± 10 %. 1.Электронный блок с электрододержателем в составе: -электронный блок, мм 104х209х258 ± 10 % -электрододержатель (В х Ш х Д), 36х61х207 ± 10 %. 2.Сменные электроды: 1) Грибовидный, -длина, мм -диаметр цоколя, мм 150 ±15% 11 ±10% 2) Точечный -длина, мм -диаметр цоколя, мм 145 ±15% 11 ±10% 3) Гребешковый -длина, мм -диаметр цоколя, мм 150 ±15% 11±10% 4) Десенный -длина, мм -диаметр цоколя, мм 170 ±15% 11 ±10% 5) Ушной -длина, мм -диаметр цоколя, мм 165 ±15% 11 ±10% 6) Шейный -длина, мм -диаметр цоколя, мм 154 ±15% 11 ±10% 7) Ректальный -длина, (Д, мм) -диаметр цоколя, мм 191 ±15% 11 ±10% 8) Вагинальный длина, мм диаметр цоколя, мм 213 ±15% 11 ±10% 3.Соединительный кабель, длина мм не менее 1800 4.Шнур питания, длина, мм не менее 1800 5 Масса аппарата с электродами, кг, в том числе: не более 2,5 1.Электронный блок с электрододержателем , кг 2,2 ± 10 % 2.Сменные электроды (комплект): -(грибовидный, точечный, гребешковый, десенный, ушной, шейный) , кг 0,11 ± 20 % -(ректальный, вагинальный), кг 0,04 ± 20 % 6 Режимы работы аппарата Режим дарсонвализации Режим ультратональной терапии 7 Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ (8-25) ± 20% (1-3) ± 20 % 8 Частота следования пачек импульсов, Гц 100 ±10 - 9 Частота заполнения импульсов, кГц 110 ± 25 - 10 Частота синусоидального выходного напряжения, кГц - 22 ± 4 11 Диапазон установки таймера, мин (0 ÷ 30) ± 5 % 12 Режим работы непродолжительный 13 Время работы аппарата в непродолжительном режиме, ч. 6 ч с цикличностью: - время работы – не более 30 мин - время паузы - 10 мин 14 Средняя наработка на отказ, не менее, ч 1500 15 Средний срок службы не менее , лет 5 16 Усилие удержания электродов в электрододержателе, не менее, Н 3 17 Время установления рабочего режима, не более, с 30 18 Таймер обеспечивает автоматическое отключение генератора и подачу звукового сигнала по истечении установленного времени процедуры. Корректированный уровень звукового сигнала не более 65 дБА, с продолжительностью не менее 30 с. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание Линейное напряжение - 100-240В, 50/60 Гц переменного тока. Окружающая среда. Температура +10°C - +40°C. Относительная влажность 30 до 85% (без образования конденсата). Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней с даты подписания договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

Условия осуществления поставки медицинского изделия (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP пункт назначения

проспект Абая 15, город Аркалык, Костанайская область, Республика Казахстан, почтовый индекс: 110300

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемым медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинских изделий соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинские изделия хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинские изделия являются новыми, ранее неиспользованными, произведенные в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Главный врач

КГП «Аркалыкская региональная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Исламов С.М. ________________