Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1. Аппарат радиовизиографический  с принадлежностями. Единица измерения: штука. Количество: 1.

| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат радиовизиографический с принадлежностями. |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | не относится к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Визиограф- цифровая рентгенографическая система, разработанная специально для рентгенографии зубов внутри ротовой полости в стоматологии. Система делает рентгенографические снимки, которые впоследствии можно просматривать на дисплее либо сохранять на персональном компьютере. Визиограф должен быть совместимым с персональным компьютером с помощью USB кабеля (A-A). Персональный компьютер должен быть оснащен ОС Windows XP или Windows 7, а также обеспечивает питание для визиографа через USB порт версии 2.0. Визиограф должен совместим с программным обеспечением EasyDent V4 или с другими приложениями. С визиографом должен поставлятся держатель, который может быть установлен на стену или любую другую неподвижную поверхность. Визиограф должен обладать следующими преимуществами: - Превосходное качеством изображения за счет использования технологии CMOS - Удобным сенсором эргономичной формы для интраорального сканирования - Минимальная доза излучения - Долговечность - Удобным при передаче данных на ПК с помощью USB 2.0 Персонал, устанавливающий визиограф должен проверить наличие компонентов Округлая форма, гладкие края и отсутствие острых углов для точности диагностики и обеспечение комфорта для пациента Внутренняя оболочка датчика должна быть из прочного алюминия и специального дизайна, направленный на поглощение внешних вибраций Датчик: Low Noise CMOS APS Размеры (Ш Х Д Х Т): Основной блок 1.5 - 29.2 x 39.5 x 4.95 мм Соотношение сигнал/шум: > 37 dB Общая длина кабеля: не менее 6 м (датчик - блок управления - ПК) Размеры пикселя: не более 0.035 мм Активная поверхность: не менее 1.5 - 24 x 33 мм Толщина датчика: не более 4.95 мм Разрешение: до 25 пар линий на мм | 1 шт. |  |
|  |  |  | Модуль датчика | Состоит из специального CMOS датчика, специально разработанного для рентгенографии и герметично запечатанного в эргономичную капсулу. Чувствительная поверхность датчика покрыта тонким слоем сцинтиляционного фосфора, проходя через который рентгеновские лучи преобразуются в свет, а затем в электрическую энергию |  |  |
|  |  |  | Блок управления | Обеспечивает питание датчика, тайминг и синхронизацию сигнала датчика, предварительное усиление сигнала, аналогово-цифровое преображение сигнала, передачу данных по USB и оптическую изоляцию всех соединений. |  |  |
|  |  |  | USB Кабель | Используется для передачи сигнала с блока управления на компьютер. |  |  |
|  |  |  | Установочный диск с драйверами для визиографа | Установочный диск с драйверами для визиографа |  |  |
|  |  |  | Держатель датчика | Используется для хранения сенсора, когда он не используется |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия окружающей среды: температура эксплуатации 10 - 40 °C, относительная влажность 15 - 95% (без конденсации), давление при эксплуатации 700 - 1060 гПа, температура хранения 5 - 50 °C, температура транспортировки -10 - 50 °C, влажность при трансп./хранении 10 - 95% (без конденсации), давление при трансп./хранении 500 - 1060 гПа. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |  |
|  |  | Адрес: Республика Казахстан, конечный пользователь |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента |  |  |  |  |
|  |  | завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |  |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |  |  |  |  |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |  |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей МТ; |  |  |  |  |
|  |  | - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; |  |  |  |  |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |  |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой |  |  |  |  |
|  |  | разборкой); |  |  |  |  |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |  |

Условия осуществления поставки медицинского изделия (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP пункт назначения

проспект Абая 15, город Аркалык, Костанайская область, Республика Казахстан, почтовый индекс: 110300

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемым медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинских изделий соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинские изделия хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинские изделия являются новыми, ранее неиспользованными, произведенные в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Главный врач

КГП «Аркалыкская региональная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Исламов С.М. ________________